|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.anvisa.gov.br/sistec/images/logo.gif | Agência Nacional de Vigilância Sanitária Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária  Unidade de Tecnovigilância | http://www.anvisa.gov.br/sistec/images/Buttons/imprimir.gif |
| Alertas de Tecnovigilância | |  |
|  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Alerta 1228 | |
|  | |
| Código da Classe: | 13953 |
|  | |
| Descrição da Classe: | Mesa Cirúrgica |
|  | |
| Produto: | Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e Alta Cirurgia, modelo BF686-Registro Anvisa: 8000960006 |
|  | |
| Problema: | Possibilidade de oxidação/corrosão em algumas partes da Mesa |
|  | |
| Ação: | Levantamento junto aos clientes da ocorrência ou não de oxidação/corrosão |
|  | |
| Esclarecimento: | A empresa orienta que após o processo de limpeza, deve ser realizada a desinfecção de superfícies metálicas utilizando desinfetante a base de álcool, de acordo com as instruções de uso do equipamento – Mesa Cirúrgica para pequena, média e alta cirurgia, parto e obstetrícia modelo 686 (Barrfab, 2006). Quando utilizados outros desinfetantes, atenção, os valores máximos de concentração não devem ser ultrapassados. Caso não exista meios para garantir a concentração indicada, NÃO DEVEM ser utilizados na desinfecção compostos liberadores de cloro ativo (compostos mais utilizados, hipoclorito de sódio, cálcio e lítio), risco de corrosão para metais. Caso exista alguma dúvida sobre as informações contidas neste comunicado, contate o fabricante pelos telefones: (54)2628.8808, 2628.8800, 2628.8803 ou pelo e-mail administração@barrfab.com.br. A Unidade de Tecnovigilância acompanhará o andamento das ações. |
|  | |
|  | |
| Fonte: | NOTIVISA - Sistema de Notificação em Vigilância Sanitiária |
|  | |
|  | |
| Data Ocorrência: | 27/04/2012 |
|  | |
|  | |
| Fabricante: | BARRFAB Indústria e Comércio Ltda. |
|  | |
|  | |
| Lista de Distribuição: | SALA DE PARTO, OBSTETRICIA, CENTRAL DE MATERIAIS, ENGENHARIA CLINICA, GINECOLOGIA, UTI NEONATAL |